# 双 IMU 外骨骼步态相位估计改进方案

适用于：左右大腿 IMU + 左右髋电机编码器

# 1. 最终采用的整体方案

将现有“欧拉角矢状面角 + 数值微分角速度”的前端改为：

四元数直接计算大腿方向 → 投影到矢状面得到连续大腿角 → 陀螺仪直接获得矢状面角速度 → 预测一致性检查与异常剔除 → 左右腿角度差/角速度差 → 连续相位估计与事件校正 → 助力曲线映射。

1. 左/右 IMU：四元数 q、角速度 ω

2. 四元数旋转大腿长轴向量，得到世界坐标系大腿方向

3. 投影到矢状面，使用 atan2 计算左右大腿矢状面角 θL、θR

4. 将 IMU 陀螺仪角速度转换到统一坐标系，提取矢状运动轴分量 ωL、ωR

5. 采用 gyro 预测 + quaternion 观测进行异常跳变检测和融合

6. 计算 Δθ = θL − θR，Δω = ωL − ωR

7. 由 Δθ、Δω 进行连续相位估计，并使用步态特征事件进行相位校正

8. 相位输出经过短时预测补偿后映射到助力曲线

9. 电机编码器用于运动状态监测、异常校验及后续多传感器融合

# 2. 大腿矢状面角计算

不再使用 Euler X/Y/Z 作为控制输入。对左右 IMU 分别执行以下计算：

（1）确定 IMU 坐标系中沿大腿长轴的单位向量 vb。

（2）使用四元数将 vb 旋转到统一参考坐标系，得到 vw = R(q)vb。

（3）将 vw 投影到人体矢状面。

（4）使用 atan2 计算连续矢状面角 θ。

（5）保留角度 unwrap，但仅用于处理 ±180° 周期边界，不再用于修复欧拉角分支跳变。

# 3. 矢状面角速度计算

取消由相邻两帧大腿角度差分得到角速度的方式。直接使用 IMU 陀螺仪数据：

（1）读取左右 IMU 的三轴角速度。

（2）根据安装方向或四元数，将角速度转换到统一参考坐标系。

（3）提取绕矢状面法向轴的角速度分量，得到 ωL、ωR。

（4）计算相对角速度 Δω = ωL − ωR，并进行低通滤波后送入相位估计器。

# 4. 异常跳变抑制

每个采样周期对左右腿分别执行以下预测—校正流程：

（1）gyro 预测：θpred = θk-1 + ωk·Δt。

（2）quaternion 观测：由当前四元数计算 θquat。

（3）计算残差：e = wrap(θquat − θpred)。

（4）当 |e| 小于阈值时，采用互补融合更新角度。

（5）当 |e| 大于阈值时，判定该帧姿态异常，暂时使用 θpred，避免异常值进入相位估计。

（6）若连续多帧异常，则进入传感器异常状态，暂停相位重置事件，并保持助力平滑衰减。

# 5. 相位估计输入与输出

相位估计器统一使用以下输入：

| 信号 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Δθ | θL − θR | 主要步态周期状态量 |
| Δω | ωL − ωR | 判断运动方向、峰值和相位推进趋势 |
| θL、θR | 左右大腿矢状面角 | 左右腿独立异常校验 |
| ωL、ωR | 左右腿矢状角速度 | 起步、停止、突变运动检测 |
| qL、qR | 左右 IMU 四元数 | 姿态观测及异常检查 |
| 编码器 qmot | 左右髋电机位置 | 状态监测、异常校验及后续融合 |

相位输出保持 0–1 或 0–2π 连续形式。步态特征事件仅用于缓慢校正相位和周期参数，不直接造成相位硬跳变。

# 6. 起步、变速与停止处理

起步：由 |ωL|、|ωR|、|Δω| 和编码器运动量共同判断人体开始运动；检测到起步后立即初始化当前相位，不再等待完整一个步态周期。

变速：相位推进速度采用当前运动状态在线更新，不再仅使用上一周期频率；当前周期内允许频率连续调整。

停止：当 IMU 角速度和编码器运动量持续低于阈值时，进入停止状态，助力采用 minimum-jerk 平滑衰减至 0。

输出补偿：根据系统实际通信、滤波和电机响应延迟，使用当前相位速度进行短时相位预测，再查询助力曲线。

# 7. 推荐初始参数

| 参数 | 推荐初值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IMU 更新频率 | ≥ 50 Hz，优先 100 Hz | 左右 IMU 尽量同步 |
| 角度低通截止频率 | 4–6 Hz | 用于 θL、θR |
| 角速度低通截止频率 | 6–10 Hz | 用于 ωL、ωR |
| 姿态残差异常阈值 | 20°–30° | 根据实测数据调整 |
| IMU 数据最大允许时间差 | 10–20 ms | 不建议继续使用 150 ms 级容差 |
| 连续异常判定 | 3–5 帧 | 触发传感器异常状态 |
| 起步助力渐变 | 0.3–0.5 s | minimum-jerk |
| 停止助力渐变 | 0.3–0.5 s | minimum-jerk |
| 相位预测补偿 | 按实测总延迟设置 | φcmd = φ + φdot·Td |

# 8. 代码修改顺序

1. 新增 quaternion → 大腿方向向量 → 矢状面角函数，替换当前 quat_x/quat_y/quat_z 直接取欧拉角的路径。

2. 新增 gyro → 统一坐标系 → 矢状轴角速度函数，替换 left/right/diff velocity 的角度数值微分。

3. 在左右腿角度输出前加入 gyro 预测 + quaternion 观测的残差检查与异常帧拒绝。

4. 将 GaitPhaseEstimator 的输入固定为 Δθ 和真实 Δω。

5. 保留现有峰值/过零事件逻辑，但只用于相位校正和周期更新，避免硬重置。

6. 加入起步即时初始化、当前周期频率在线更新、停止平滑衰减和延迟相位预测。

7. 最后接入左右电机编码器，增加运动一致性检查和异常兜底；必要时再扩展为 IMU+编码器相位融合。

# 9. 最终控制链

IMU quaternion → 大腿方向/矢状面角 θ
IMU gyro → 矢状面角速度 ω
θpred + θquat → 异常检测与融合
左右腿 → Δθ、Δω
Δθ、Δω + 步态事件 → 连续相位 φ、当前相位速度 φ̇
φ + φ̇·Td → 助力曲线 → 目标转矩/电流
编码器 → 状态监测、异常校验、后续融合